Техническая спецификация

| № | Наименование оборудования | Техническое задание оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | Стойка видеоэндоскопическая операционная | Медицинская эндоскопическая камера, Блок управления видеокамерой FULL HD 16/9 Максимальный цифровой зум не менее 2.5x Функции Стоп-кадр, Зеркало и Усиление Выбор типа операции Автоматический электронный затвор (1/50 - 1/100 000) Настройка детализации Цифровое шумоподавление Не менее 2 выходов для управления перифер. устройствами 1 выход DVI-D 2 выхода HD-SDI: 0.8 V [P-P] / 75 ohms SMPTE292M 1 выход RGB: 3x0.7 V [P-P] & 0.3V [P-P] / 75 ohms 1 выход Y/C: Y: 1.0 V [P-P] / 75 ohms, C: 0.286 V [P-P](NTSC), C:300Vp-p V [P-P] (PAL) / 75 ohms Sync Negative 1 выход VBS: 1.0 V [P-P] / 75 ohms Sync Negative Медицинская эндоскопическая камера, Головка камеры 3CCD, FULL HD Ультрамалая головка с технологией микропризм Сенсор: 3 CCD 1/3” (16/9) Разрешение HDTV не менее 1920 х 1080 пикс. Система фиксации оптики с возможностью вращения Чувствительность: не менее 1,5 люкс Длина кабеля: не менее 3 метра Медицинский монитор Медицинский монитор TFT LCD Full HD, операционный Видимая площадь (диагональ): не менее 26” технология TFT AM LCD Разрешение: не менее 1920x1080 Медицинский инсуффлятор ЖК дисплей не менее 5,7' Скорость потока газа – не менее 30 л/мин Контроль давления CO2 в реальном времени Показание мгновенного потока внутриполостного давления, общего объема используемого CO2 в литрах Внешняя десуффляция Объектив Зум объектив 16-34 мм HD Медицинский источник холодного света Светодиодная технология LED Интенсивность освещения эквивалента не менее 180 Вт ксенон Дисплей OLED не менее 2.7‘’ Медицинская система для отсасывания и промывания Макс. поток ирригации: не менее 1.8 л/мин Макс. поток аспирации: не менее 1.8 л/мин Макс. давление помпы: не менее 400 мм рт.ст. Электрохирургический аппарат – 1 шт Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных,биполярных сечений и коагуляции: -Возможность заваривания сосудов до 7 мм; -Возможность сечений и коагуляций в среде аргона (при подключении дополнительного блока); -Наличие не менее двух универсальных монополярных разъемов с функцией распознавания подключаемых инструментов -Наличие не менее двух биполярных разъемов с функцией распознавания подключаемых; -Наличие не менее двух разъемов для подключения ножных переключателей; -Наличие стандартного разъема для подключения нейтрального электрода; -Наличие стандартного разъема для подключения кабеля выравнивания потенциалов; -Наличие коммуникационных разъемов: USB- интерфейс, ПК интерфейс, оптоволоконный интерфейс для подключения аргонового блока; -Наличие не менее 12 режимов монополярного сечения; -Наличие не менее 12 режимов монополярной коагуляции; -Наличие не менее 2 режимов биполярного сечения; -Наличие не менее 9 режимов биполярной коагуляции; -Возможность подключения одновременно двух монополярных электрохирургических инструментов; -Возможность подключения одновременно трех биполярных электрохирургических инструментов; -Возможность одновременной коагуляции с двумя инструментами; -Максимальная мощность резания не менее 400 Вт -Максимальная мощность коагуляции не менее 350 Вт (Биполярная резекция) |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | Телескоп стержне-линзовый, прямого видения 0°, автоклавируемый, со встроенным стекловолоконным световодом, Full HD - Ø 10 мм, длина 320-325 мм – 1 штука Телескоп стержне-линзовый, передне-бокового видения 30°, автоклавируемый, со встроенным стекловолоконным световодом, Full HD - Ø 10 мм, длина 325 мм – 2 штуки Игла Вереша металлическая, многократного использования, Ø 2,0 мм, 150мм – 1 штука Игла Вереша металлическая, многократного использования, Ø 2,0 мм, 120мм – 2 штуки Канюля трокара Ø 5,5 мм, рабочая длина 95 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с матовым тубусом, металлическая, многократного использования – 6 штук Канюля трокара Ø 10 мм, рабочая длина 97 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с матовым тубусом, металлическая, многократного использования – 4 штуки Стилет Ø 10 мм пирамидального типа – 3 штуки Стилет Ø 5,5 мм пирамидального типа – 2 штуки Переходник для троакара, сдвижной, Ø 10 мм - Ø 5,5 мм – 2 штуки Переходник для троакара – гильза Ø 10мм / 5,5 мм – 2 штуки Щипцы захватывающие, с двумя подвижными браншами, с изолированной пластмассовой рукояткой с фиксатором, Ø 5 мм, длина не менее 360 мм, с фенестрированными браншами длиной 20 мм. – 2 штуки Щипцы захватывающие, с двумя подвижными браншами, с изолированной пластмассовой рукояткой с фиксатором, Ø 5 мм, длина не менее 360 мм – 2 штуки Щипцы захватывающие, с двумя подвижными браншами, с зубцами 2 х 4, с изолированной пластмассовой рукояткой с фиксатором, Ø 5 мм, длина не менее 360 мм – 2 штуки Щипцы захватывающие, с двумя подвижными браншами, атравматичные, с волноообразными зубцами и резервуаром, с изолированной пластмассовой рукояткой с фиксатором, Ø 5 мм, длина не менее 360 мм – 2 штуки Щипцы захватывающие, с двумя подвижными браншами, с волноообразными зубцами, фенестрированные, с изолированной пластмассовой рукояткой с фиксатором Ø 5 мм, длина не менее 360 мм – 2 штуки Щипцы для захвата и экстракции, с одной подвижной браншей, с зубцами 2 х 3, с изолированной пластмассовой рукояткой с фиксатором Ø 10 мм, длина не менее 360 мм – 2 штуки Щипцы захватывающие, диссекционные, изогнутые, с двумя подвижными браншами, с изолированной пластмассовой рукояткой без фиксатора, Ø 5 мм, длина не менее 360 мм – 2 штуки Биполярные щипцы захватывающие, изогнутые, фенестрированные, с изолированной пластмассовой рукояткой без фиксатора, длина не менее 340 мм, Ø 5 мм – 2 штуки Биполярные щипцы, прямые, захватывающие, с изолированной пластмассовой рукояткой без фиксатора, длина не менее 340 мм Ø 5 мм – 2 штуки Ножницы, изогнутые, с двумя подвижными браншами, с изолированной пластмассовой рукояткой без фиксатора, Ø 5 мм, длина 360 мм – 2 штуки Ножницы, с одной подвижной браншей, для лигатур, с изолированной пластмассовой рукояткой без фиксатора, Ø 5 мм, длина 360 мм – 2 штуки ВЧ монополярный шнур, не менее 3м – 2 штуки ВЧ биполярный шнур, не менее 5м – 2 штуки Монополярный электрод, L-образный Ø 5 мм, не менее 330 мм, многократного использования – 2 штуки Монополярный электрод, пуговчатый Ø 5 мм, не менее 330 мм, многократного использования – 2 штуки Трубка для аспирации и ирригации Ø 5 мм, не менее 330 мм – 2 штуки Трубка для аспирации, многоразовая – 2 штуки Многоразовая трубка для инсуфляции, автоклавируемая – 3 штуки Многоразовая трубка – 3 штуки Инъекционная, пункционная игла Ø 5 мм, длина не менее 330 мм – 1 штука Иглодержатель с вольфрамно-карбидными вставками, длина не менее 360 мм, Ø 5 мм – 1 штука Эндоскопический Клип-Аппликатор, размеры средне-большой – 1 штука Гибкий шланг для баллона высокого давления, длина не менее 1м – 1 штука Гибкий шланг для центральной магистрали CO2, длина не менее 7м – 1 штука Трубка для вакуума, многоразовая – 3 штуки Держатель для банки – 1 штука Банка отсоса – 1 штука Волоконнооптический световод, диаметр 4,8мм, длина не менее 300см – 2 штуки Адаптер световода к эндоскопу – 2 штуки Адаптер световода к источнику света – 2 штуки Держатель головки камеры – 1 штука Рабочая вставка - ножницы, изогнутые, с двумя подвижными браншами, Ø 5 мм, длина 360-370 мм – 2 штуки Узлопроталкиватель, Ø 4 мм, длина 330-340 мм – 1 штука Инструмент для закрытия фасций – 1 штука Гидрофобный фильтр – 5 штук Тележка для аппарата – 1 штука Корзинка для принадлежностей, фронтальной фиксации к тележке – 1 штука Двухпедальный ножной переключатель с кнопкой̆, кабель не менее 4 м – 1 штука Однопедальный ножной̆ выключатель с кнопкой̆, кабель не менее 4 м – 1 штука Нейтральный электрод многоразового пользования, для взрослых, 250 х 150 мм, стандартный – 2 штуки Кабель, для нейтральных электродов многоразового пользования, стандартный, длина не менее 4,5 м – 2 штуки Биполярный кабель, для пинцетов с плоским коннектором, двух-пиновый 28 мм, длина не менее 4,5 м – 2 штуки Пинцет биполярный, изогнутые бранши, 6 мм х 1 мм, длина не менее 160 мм – 2 штуки Пинцет биполярный, байонет, 6 мм х 1 мм, длина не менее 165 мм – 2 штуки Контейнер с крышкой, подставкой и 12 стандартными электродами, коннектор Ø 4 мм – 2 штуки ВЧ-инструмент с 2-х кнопочной активацией, коннектор 4 мм, кабель длина не менее 4,5 м – 2 штуки |
|  |  | Расходные материалы |
|  |  | Лигирующая клипса, титановая, размеры средне-большой, 1 картридж 24шт клипс/ 15 картриджей 360 шт – 5 картриджей Одноразовый стерильный вирусный фильтр. Упаковка не менее 50шт – 5 упаковок Нейтральный электрод одноразового пользования, разделенный, 70 cm², Упаковка не менее 100 шт. – 5 упаковок Кабель, для нейтральных электродов одноразового пользования, стандартный, длина не менее 4,5 м – 2 штуки |

Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно производиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замену или восстановление отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи и следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

В стоимость оборудования входит обучение персонала, монтаж и откладка оборудования.

Главный врач                                                                                              Г.А. Маметова

КГП на ПХВ «Первая городская больница»

КГУ «УЗ акимата СКО»