**Протокол итогов тендера по закупу медицинской техники «Инфузионный шприцевой насос» №4-Т.**

|  |  |
| --- | --- |
| *г. Петропавловск,*  *ул. Сатпаева,3* | *29 октября 2021 года*  *12:00 часов* |

**Тендерная комиссия в составе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Мустафин А.Ж. | И.о. директора КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»; |
| Садвокасова Д.К.  **Члены тендерной комиссии:**  Полицына Н.В.  Курманова А.Р. | главный бухгалтер КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»;  главная медицинская сестра КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»;  заведующая аптекой КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»; |
| Тулентаев Р.Б. | врач анестезиолог-реаниматолог КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО». |

провела тендер по закупу медицинской техники «**Инфузионный шприцевой насос**».

1. Перечень закупаемых товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование организатора тендера** | **Наименование товара** | **Ед. изм** | **Кол-во (объем)** | **Сумма, выделенная для закупа, в тенге** | **Срок поставки** | **Место поставки** |
| 1 | КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО» | Инфузионный шприцевой насос | штука | 10 | 4 500 000,00 | Не более 60 календарных дней с даты подписания договора, до склада. | СКО,  г.Петропавловск, ул. Сатпаева, 3 |

2. Сумма, выделенная для закупки (в тенге): 4 500 000,00 (четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге.

От потенциальных поставщиков запросы о разъяснении тендерной документации не поступали.

Изменения в тендерную документацию не вносились.

3. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование потенциального**  **поставщика** | **Адрес потенциального поставщика** | **Дата и время пред.т/з** |
| 1 | ТОО «Б.Браун Медикал Казахстан» | РК, г. Алматы, ул.Тимирязева, здание 26/29 | 21.10.2021г  11 ч.05м. |
| 2 | ТОО «САПА Мед Астана» | РК, г. Нур-Султан, ул. Жубанова, 23/1 | 22.10.2021г  10 ч.30м. |

4. Таблица ценовых предложений потенциальных поставщиков:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | **Наименование потенциального поставщика** | **Торговое наименование медицинской техники** | **Кол-во** | **Цена, тг** | **Сумма, тг** |
| 1 | ТОО «Б.Браун Медикал Казахстан» | Шприцевой инфузионный насос Perfusor Compact Plus  B.Braun Melsungen AG (Германия) | 10 | 450 000,00 | 4 500 000,00 |
| Итого: 4 500 000,00 (четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге | | | | | |
| 1 | ТОО «САПА Мед Астана» | Помпа (насос) Aitecs, модель SP - 12 S PRO, шприцевая инфузионная универсальная  UAB Viltechmeda (Литва) | 10 | 440 000,00 | 4 400 000,00 |
| Итого: 4 400 000,00 (четыре миллиона четыреста тысяч) тенге | | | | | |

5. Таблица соответствия Потенциальных поставщиков требованиям тендерной документации и Правил\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование поставщика** | **Соответствие тендерной заявки требованиям тендерной документации:** | | |
| **Основная часть** | **Техническая часть (спецификация)** | **Гарантийное обеспечение** |
| 1 | ТОО «Б.Браун Медикал Казахстан» | соответствует | соответствует | соответствует |
| 2 | ТОО «САПА Мед Астана» | соответствует | Согласно пп.9 п.70 параграфа 4 главы 8 раздела 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 заявка не соответствует требованиям тендерной документации. Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и Правилам\*, а именно характеристики, предлагаемой медицинской техники поставщиком, хуже характеристик медицинской техники указанных заказчиком:  1.Требование заказчика: **Защита от влаги: IP34** (защита от брызг, падающих в любом направлении), а также защита от посторонних предметов (мелких частиц) диаметром не более ≥ 2,5 мм.  Заявленное поставщиком: Высокий уровень защиты IP42 - защита от падающих капель любой направленности. В конструкцию не могут попасть предметы диаметром более 1 мм.  Согласно Международному Стандарту ГОСТ 14254-2015. **Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP),** вторая характеристическая цифра в коде IP означает **Степень защиты от проникновения воды**. Запрашиваемое IP34, вторая характеристическая цифра 4 - защищено от сплошного обрызгивания. Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия. Предлагаемое поставщиком IP42, вторая характеристическая цифра 2 - Защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол до 15°. Вертикально падающие капли не должны оказывать вредного воздействия, когда оболочка отклонена от вертикали в любую сторону на угол до 15° включительно.  Вывод: Описание степени защиты оборудования, заявленного Поставщиком, не соответствует степени защиты по ГОСТ 14254-2015 и уровню защиты требуемой заказчиком.  2. Скорость болюса требуемое  **50/60 мл** от 1 до 1800 мл/ч  **30/35 мл** от 1 до 1200 мл/ч  **20 мл** от 1 до 800 мл/ч  **10/12 мл** от 1 до 500 мл/ч  **5/6 мл** от 1 до 300 мл/ч  **2/3 мл** от 1 до 150 мл/ч  Предлагаемое поставщиком:  10÷1500мл/ч для шприцев 50/60/100 мл  10÷950 мл/ч для шприцов 35/30мл  10÷750 мл/ч для шприцов 20 мл  10÷450 мл/ч для шприцов 12/10мл  10 ÷200 мл/ч для шприцов 5/6мл  1 ÷150 мл/ч для шприцов 2/3мл  (10-1500 мл/ч с шагом 1 мл/ч)  Вывод: По скорости болюса оборудование предлагаемое поставщиком не соответствует требуемым характеристикам оборудования заказчика, так как оно хуже.  3.Требуемое: Аккумулятор - Литий ионный, со скоростью зарядки не более 3 часов.  Заявленное поставщиком: Указанный поставщиком аккумулятор в шприцевом насосе: NiMH. Время при первичной зарядке - 4 часа, в дальнейшем не более 5 часов.  Вывод: Поставщиком предложен иной от требуемого тип аккумулятора, который не соответствует запрашиваемым характеристикам.  4. Требуемое: Скорость инфузии может быть задана с шагом не более 0,01 мл.  Предлагаемое поставщиком:  В разделе скорость инфузии: 0,01-99,9 с шагом 0,1 мл/ч  100,0 - 1500 мл/ч - с шагом 1 мл/ч  Шаг установки инфузии: 0,01 - 99,99 мл/ч, шаг 0,01 мл/ч  100,0 - 999,9 мл/ч, шаг 0,1 мл/ч.  Вывод: Характеристики предложенного оборудования хуже характеристик требуемых заказчиком.  5. Требуемое: **Функция:** О**граничения введения лекарственных средств (наркотические, анестетики, и.т. д.):** При превышении фиксированных пороговых значений включение функции жестких и мягких ограничений.  Заявленное поставщиком: Система уменьшения ошибки дозирования: При превышении фиксированных пороговых значений **должна** включаться функция жестких и мягких ограничений введения лекарственных средств (наркотические, анестетики, и.т. д.).  Вывод: Некорректная формулировка, которая не позволяет однозначно определить наличие данной функции и стабильность ее работы (должна включаться, но включится или нет).  6. Требуемое: Возможность объединения в модульную инфузионную станцию до 18 насосов.  Заявленное поставщиком: Возможность объединения в модульную инфузионную станцию, состоящую из 3-8 помп.  Вывод: Характеристики предлагаемого оборудования в части объединения насосов в модульную инфузионную станцию хуже характеристик требуемых заказчиком.  7. Требуемое: Лекарственная библиотека до 3000 наименований препаратов. До 10 концентраций каждого лекарства. Разделением лекарств на 30 категорий. Лекартсва можно разделить на 15 профилей пациентов.  Заявленное поставщиком: Более 3000 наименований при создании отдельных папок лекарственных средств. Список неограничен до полного заполнения памяти.  Вывод: Характеристики предложенного оборудования хуже характеристик требуемых заказчиком. | соответствует |

6. Отклонена заявка потенциального поставщика ТОО «САПА Мед Астана» на основании пп.9 п.70 параграфа 4 главы 8 раздела 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375.

7. Тендерная комиссия по результатам оценки РЕШИЛА:

- Признать потенциального поставщика ТОО «Б.Браун Медикал Казахстан», РК, г. Алматы, ул.Тимирязева, здание 26/29 победителем тендера по закупу медицинской техники «Инфузионный шприцевой насос» на основании п.74 параграфа 4 главы 8 раздела 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375.

8. Заключить договор с ТОО «Б.Браун Медикал Казахстан», РК, г. Алматы, ул.Тимирязева, здание 26/29 признанным победителем до 15 ноября 2021г.

9. Эксперты не привлекались.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Мустафин А.Ж.** |
| **Заместитель председателя:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Садвокасова Д.К.** |
| **Члены тендерной комиссии:** |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Полицына Н.В. |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Курманова А.Р. |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Тулентаев Р.Б. |
|  |  |  |
| **Секретарь тендерной комиссии:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Белобров М.А.** |

*Примечание: \*Правила - Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденные Постановлением правительства от 4 июня 2021 года № 375.*