Тендерлік құжаттамаға 2 қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Бір төсек жабдықтары

| р/с № | Атауы | Сипаттамасы | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пациенттің төсегі | Биіктігі электрлік реттелетін үш секциялы әмбебап төсек, төсек бөлімдері. Төсек реанимация бөлімшелерінде, қарқынды терапия палаталарында, операциядан кейінгі, кардиологиялық, паллиативтік және ортопедиялық бөлімшелерде науқастарға күтім жасауға арналған. Төсек жақтауы көтергіш тірекке арналған кемінде 2 саңылауы бар төмен көміртекті тікбұрышты болаттан жасалған. Позицияның болуы кардиологиялық орындық. Кардиологиялық креслоларға айнала отырып, төсек өкпенің табиғи желдетілуіне ықпал етеді, жүректің жұмысын жақсартады және дренажды жеңілдетеді. Техникалық сипаттамалары: Ішкі өлшемдері (төсек төсегі) кемінде 1925 мм x 900 мм. Сыртқы өлшемдері кемінде 2170 мм x 1060 мм. Биіктікті реттеу кем дегенде 435-745 мм. Максималды рұқсат етілген жұмыс жүктемесі кемінде 250 кг. Биіктікті реттеу: кем дегенде 435-725 мм Артқы жағын реттеу: кем дегенде 0-75° (±10°) Тізе жастықшасын реттеу: кем дегенде 0-35° (±10°) Арқа бұрышының диапазоны 0°-75°кем емес Тізе бұрышының диапазоны 0°-35°кем емес Бұрыш индикаторы кем дегенде 0°-90° Кернеуі 100-240 В, 50/60 Гц кем емес | 1 дана |
| 2 | Бас тақтасы | Бірегей дизайнның бас тақтасы ABS пластиктен жасалған болуы керек. Пациенттерге жайлылық беретін қисық дизайны бар ұзартылған және биіктігі реттелетін бас тірегі. | 1 дана |
| 3 | Аяқ тақтасы | Бірегей дизайндағы аяқ тақтасы ABS пластиктен жасалған болуы керек. Пациенттерге жайлылық беретін қисық дизайны бар ұзартылған және биіктігі реттелетін аяқ тірегі. | 1 дана |
| 4 | Бүйірлік жолақ (сол жағы) | Бүйірлік қоршау (сол жағы) ABS пластиктен жасалған болуы керек. Экологиялық пластикті кем дегенде 100°C температурада зарарсыздандыруға болады. | 2 дана |
| 5 | Бүйірлік жолақ (оң жағы) | Бүйірлік қоршау (оң жағы) ABS пластиктен жасалған болуы керек. Экологиялық пластикті кем дегенде 100°C температурада зарарсыздандыруға болады. | 2 дана |
| Керек-жарақтар: |  |  |  |
| 1 | Матрас ұстағышы бар төсек беті | Төсек беті штамптау қалыптау платформасы, дәнекерлеу тыртығы жоқ тегіс бет, кем дегенде 250 кг жүктемеге төтеп береді. Опция ABS платформасы және шайырдан жасалған мөлдір платформа. | 1 дана |
| 2 | Бүйірлік рельстер | Бүйірлік рельстер - аурухана төсегіне арналған екі жақты ABS рельстері. Олар төсек жақтауының бойына қауіпсіз құлыппен орнатылады. бір қолмен оңай бүктеледі немесе бүктеледі. | 1 дана |
| 3 | Бүйірлік қорғаныс бампері (дөңгелектері бар) | Бүйірлік қорғаныс бампері кем дегенде 4 бұрышта дөңгелектермен. Тасымалдау кезінде төсек пен пациенттің максималды қорғанысы | 4 дана |
| 4 | Төтенше жағдай түймесі | Төтенше жағдай түймесі басқару блогындағы арнайы қосқышқа қосылған электр жетегі бар барлық функцияларды құлыптауға арналған | 1 дана |
| 5 | Мейірбике басқару панелі | Төсек қозғалысы қолмен басқару тақтасынан және медбикенің басқару тақтасынан басқарылады | 1 дана |
| 6 | Сақтау сөресі | Төсек-орындарды, киімдерді сақтауға арналған сөре металл профильден жасалған. | 1 дана |
| 7 | Дренаждық ілмек | Дренажды ыдыстарды іліп қоюға арналған. | 1 дана |
| 8 | Индикатор угла | Индикатор угла плавного наклона ложа кровати и спинной секции, содержат также индикатор безопасного положения. | 1 дана |
| 9 | Инфузиялық тірек (15 кг дейін) | Тот баспайтын болаттан жасалған көктамыр ішіне құюға арналған инфузиялық тіреуіш кем дегенде 15 кг жүкті көтеруі керек. инфузиялық пакеттерді ілу үшін кемінде 4 Ілмек болуы керек | 1 дана |
| 10 | Тежегіші бар ролик 4 дана. (Дөңгелектер) | Кереуеттің екі жағында орталық құлыптау жүйесі бар диаметрі кемінде 125 мм резеңке жабыны бар кемінде 4 доңғалақ. | 4 дана |
| 11 | Қозғалтқышы 275 мм жүру / орнату қашықтығы 325 мм / 6000 Н тарту (Көтеру механизмі) | Қозғалтқыш инсульт кемінде 200 мм / орнату қашықтығы кемінде 375 мм / тарту кемінде 6000 Н (Көтеру механизмі) кереуеттің биіктігі мен бұрыштарын электрлік реттеуге арналған. | 1 дана |
| 12 | Басқару тақтасы (қашықтан басқару құралы) | Науқасқа арналған қашықтан басқару құралы. Қашықтан басқару пультінде барлық бұрышты реттеу түймелері болуы керек | 1 дана |
| 13 | Қуат кабелі (3м) | Қуат кабелі. Қуат көзіне қосылу. Ұзындығы кемінде 3 метр электрмен жабдықтау кабелі. | 1 дана |
| 14 | Қосқыш кабелі (сигнал желісі) | Модульдік блокты қосуға арналған қосқыш кабель. | 1 дана |
| 15 | Басқару блогы (қуат қосқышы, 100-240 В, 50/60 Гц) | Интуитивті таңбалары бар кереуетті басқару блогы барлық мүмкіндіктерге жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді, осылайша мейірбике қызметкерлерінің пациентке күтім жасаудағы күнделікті күтімін жеңілдетеді, сонымен бірге олардың тәуелсіздігі мен жайлылығын арттырады. Кем дегенде 100-240 В, 50/60 Гц қуат | 1 дана |
| 16 | Көтеру тірегі | Устройство для приподнятия пациента с трапецией, регулируемой. Для поддержания самостоятельности и мобильности пациента. | 1 дана |
| 17 | Әжет ыдысына арналған реттелетін себет | Әжет ыдысының себеті: өлшемі кемінде 800*400 мм, реттелетін Тұғырдың жақтауы улы емес отқа төзімді, соққыларға, чиптерге, сүрту әдісімен дезинфекциялық өңдеу құралдарына төзімді бояумен қорғаныш-сәндік жабынға ие. | 1 дана |
| 18 | 4,3 дюймдік СК-дисплей бұрылу бұрышын көрсетеді | Бірегей дизайны мен кіріктірілген контроллері бар кем дегенде 4,3 дюймдік СК-дисплей қозғалыс бұрышын көрсетеді. Түйме кем дегенде 100 000 рет басуға төтеп бере алады. | 1 дана |
| 19 | Матрас | Жоғары серпімді «суық» полиуретанды көбік толтырғыш (орталық және бүйірлік аймақтарда профильдеу) алынбалы ылғалға төзімді бу өткізгіш найзағай қақпағында. Матрас науқастың төсек жарасының пайда болу қаупіне сәйкес стационар, үйде күтім жасау жағдайында қолдануға арналған. Қалыңдығы кемінде 12 см | 1 дана |
| 20 | Несеп қабылдағыш ұстағыш | Несеп қабылдағыш ұстағыш қордың жақтауына несеп қабылдағышты орнатуға арналған. | 1 дана |
| 21 | Аккумулятор | Электрмен жабдықтау істен шыққан жағдайда электр реттеулерінің қауіпсіздігі резервтік пайдалануға арналған кіріктірілген аккумулятордың болуымен қамтамасыз етіледі. | 1 дана |
| Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар: электрмен жабдықтау: 220 Вт. Сумен жабдықтау: қажет емес. Кәріз: қажет емес. Үй-жайдың ауданы: кемінде 10 ш.м. Сору-шығару желдеткішінің болуы. |  |  |  |
| Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары: DDP: СҚО, Петропавл қ., Сәтбаев к-сі, 3, шарт талаптарына сәйкес |  |  |  |
| Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері сатып алу шарты жасалған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн. Мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., Сәтбаев к-сі, 3 |  |  |  |
| Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, шіру мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. Ілеспе қызметтер: тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады. штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда. |  |  |  |

Директор                                                                  А.Ж.Мұстафин