Тендерлік құжаттамаға 2 қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

ЭМГ, ВП, ЭРГ және ОАЕ зерттеуге арналған көпфункционалды компьютерлік кешендер

| Р/с № | Атауы | Сипаттама | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Күшейткіш блогы | Бұлшықеттер мен нервтердің электрлік белсенділігінің 1-4 арнасы, сондай-ақ мидың соматосенсорлық, көру, есту туындаған потенциалдары (VP), магниттік ынталандыру кезіндегі биопотенциалдар, электроретинограмма (ЭРГ) және отоакустикалық эмиссия (БАӘ) бойынша биопотенциалдарды тіркеу және дербес компьютерге енгізу және олардың параметрлерін өлшеу, есептеу және талдау арқылы зерттеуге арналған. Құрал емдеу-профилактикалық мекемелерде, диагностикалық орталықтарда, нейрохирургиялық клиникаларда және ғылыми-зерттеу институттарының эксперименттік зертханаларында қолданылады: мидың функционалды жағдайын зерттеу; адамның жүйке-бұлшықет жүйесін зерттеу; есту және көру жолдарын зерттеу. Тексеру жүргізу кезінде мыналар қамтамасыз етіледі: кез келген қорғалмаған үй-жайда 1-4 арна бойынша биопотенциалдарды тіркеу; айналымдағы шахмат үлгісінің көмегімен фото-, фоно- , электростимуляция және стимуляция жүргізу; мидың ұзын, орташа және қысқа патенттік ВП: жарқыл мен үлгіге көру, есту, когнитивтік (P300, MMN, CNV әдістемелері бойынша) және соматосенсорлық; терінің симпатикалық потенциалын тіркеу; беттік электромиограмманы (ЭМГ) тіркеу; ынталандыру ЭМГ тіркеу; ритақты ынталандыру; электроретинограмманы зерттеу; отоакустикалық эмиссияны зерттеу; тексеру хаттамасын қалыптастыру; монитор экранында қарау, жазылған қисықтарды, оларды талдау нәтижелерін және зерттеу хаттамаларын сақтау және басып шығару. Биопотенциалды тіркеу арналары: Арналар саны - 4 Кванттау жиілігі: " ПО пайдалану кезінде - 200 Гц-40 (160) кГц Кернеуді өлшеу диапазоны - 20 мкВ - 50 мВ Диапазондағы кернеуді өлшеудің салыстырмалы қателігі: " 20-дан 100 мкВ дейін - ±15% шегінде " 0.1-ден 50 мВ дейін - ±5% шегінде Орташалау кезіндегі ВП кернеуін өлшеу диапазоны - 0.1-400 мкВ Орташалау кезіндегі ВП кернеуін өлшеу қателігі - ±10% шегінде Жалпы фазалық кедергінің әлсіреуі - 100 дБ Кіруге берілген ішкі шу деңгейі (қолданыстағы мәні) - 0.5 мкВ Кіріс кедергісі - 200/1000 * * МОм Күшейткіштердің кіріс сыйымдылығы - 25/22* * PF Пациенттің тізбегіндегі тұрақты ток - 0.1 мкА Диапазондағы ACHH біркелкілістігі: " 0.02-ден 0.05 Гц дейін және 5-ден 10 кГц дейін - -30- ден +5% дейін " 0.05 Г -ден 5 кГц дейін - -10-ден +5% дейін Өткізу қабілеттілігінің төменгі шегі - 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 Гц Өткізу қабілеттілігінің жоғарғы шегі - 10, 20, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500 Гц; 1, 2, 3, 5, 10 кГц Сезімталдық: " ПО пайдалану кезінде - 0.05, 0.075, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 750 мкВ/дел; 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 40, 50 мВ/дел Сезімталдықты орнатудың салыстырмалы қателігі - ±5% шегінде Жайылу жылдамдығы - 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 400 мс/дел; 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2 с/дел Жайылу жылдамдығын орнатудың салыстырмалы қателігі - ±1% шегінде Желінің жиілігін кескіш сүзгімен басу-40 дБ Ток стимуляторы Импульстардың амплитудасы -0.1-100 мА Импульстік амплитуда қондырғысының ауытқуы ±0.1 мА Импульстардың ұзақтығы: " ПО пайдалану кезінде - 100-50000 мкс Импульстің ұзақтығын орнатудың салыстырмалы ауытқуы - ±5 мкс Мерзімді ынталандыру кезіндегі импульстік жиілік: " ПО пайдалану кезінде - 0.01-100 Гц Габаритті өлшемдер: 19014050 мм | 1 дана |
| 2 | Аудио-бейне стимулятор блогы | Аудио-бейне стимулятор блогы есту стимуляторын (құлаққап), көру стимуляторын (жарықдиодты көзілдірік немесе мини-ганцфельд стимуляторы), түрлі-түсті жарық қарындаштарын, USB кабелін (компьютерге қосылу үшін), айналмалы үлгінің мониторын қосуға арналған, сонымен қатар синхрондау қосқышы бар (синхрондау шығысы). Құрылғыда жарықдиодты жұмыс индикаторы болуы керек. Блокты компьютерге қосқан кезде жұмыс индикаторы сары, көру немесе есту стимуляциясы бар сынамаларда бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде сигналды тіркеген кезде жасыл болып жанады. Жалпы өлшемдері: 155°105°40 мм Қуат тұтыну-2 Вт артық емес Салмағы - (0.3 ± 0.05) кг. Фоно, фото және бейне ынталандыру функцияларын орындайды Компьютерге USB концентраторы (USB-hub) арқылы қосылады. | 1 дана |
| 3 | Ток стимуляторын басқару блогы | Ынталандырушы электродты қосуға арналған. Құрылғыда жарықдиодты жұмыс индикаторы болуы керек. Блокты компьютерге қосқан кезде жұмыс индикаторы сары, ал бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде сигналды ағымдағы ынталандырумен тіркеген кезде жасыл түспен жанады. Блоктың корпусы пластиктен жасалған. Арналар саны 1 Тік бұрышты ток импульстарының полярлығы немесе кернеулер оң және теріс Токпен ынталандыру кезінде импульстік амплитудасын орнату диапазоны 0-ден 100 мА-ға дейін Импульс амплитудасын орнату қадамы - мА Токпен ынталандыру кезінде импульстардың амплитудасын орнатудың рұқсат етілген салыстырмалы қателігінің шектері ±5 % Токпен ынталандыру кезінде Шығыс кернеуін шектеу (425 ± 25) В Кернеумен ынталандыру кезінде импульстік амплитудасын орнату диапазоны 0-ден 400 В-қа дейін Кернеумен ынталандыру кезінде импульс амплитудасын орнату қадамы 1В Кернеумен ынталандыру кезінде импульстардың амплитудасын орнатудың рұқсат етілген салыстырмалы қателігінің шектері ±5 % 1к кедергідегі кернеумен ынталандыру кезінде шығыс тогын шектеу (135 ± 5) мА Импульстің ұзақтығын орнату диапазоны 50-ден 5000 мкс-ге дейін Импульстің ұзақтығын орнату қадамы 10 мкс Рұқсат етілген салыстырмалы қателік шектері импульстардың ұзақтығын орнату ±10 % Ынталандыру режимдері жалғыз, трейнами (импульстар сериясы) Импульстік жиілікті орнату диапазоны 0.1-ден 100 Гц-ке дейін Импульстік жиілікті орнату қадамы 0.05 Гц Рұқсат етілген салыстырмалы қателік шектері импульс жиілігін орнату ±5 % Тапсырма диапазоны 2 ден 200 ге дейінгі жаттықтырушыға импульстар саны Стимуларалық ұзақтығын орнату ауқымы аралық жаттықтырушы 2-ден 10 мс-ге дейін 1 Қосымша. Кешендердің негізгі техникалық сипаттамалары 51 5-кестенің жалғасы Параметр Мәні Науадағы стимуларалық интервалдың ұзақтығын орнату қадамы 0.08 мс Стимуларалық интервалдың ұзақтығын орнатудың рұқсат етілген салыстырмалы ауытқуының шектері ±5 % Импульске 1000 Ом 50 мДж жүктеме кедергісі бар импульс энергиясы | 1 дана |
| 4 | SVGA ұзартқышы | Аудио-бейне стимулятор блогы мен стимулятор үлгісі арасындағы бейне кабелін ұзартуға арналған. Ұзындығы 3м. | 1 дана |
| 5 | Бір рет қолданылатын концентрлі ине тәрізді электрод, көп рет қолданылатын концентрлі ине тәрізді электрод | Электрод емдеу-алдын алу мекемелерінде, диагностика орталықтарында, реанимация палаталарында ғылыми-зерттеу институттарының экстремалды зертханаларында бұлшықеттерді алып тастау және талдау, медициналық жабдықтармен бірге нервтерді ынталандыру үшін қолданылады. Шу кернеуі 15 мкВ Электродтың жалпы кедергісі 250 Ом Дайындық уақыты 10 с Үздіксіз байланыс уақыты 1 сағ. Электрод өзегі тот баспайтын болаттан жасалған. | 2 дана |
| 6 | Сымды динамиктер, USB қуаты | Өздігінен және интерференциялық электромиографияны зерттеу кезінде ЭМГ дыбысын шығаруға арналған. минималды ойнатылатын жиілік: 100 Гц бастап * ең көп ойнатылатын жиілік: 20 кГц дейін * байланыс түрі: Jack 3.5 * желі кернеуі: 110-230 В * тұтыну қуаты: 120 Вт * желі жиілігі: 50/60 Гц | 1 дана |
| 7 | LCD мониторы 19’’ кем емес | Паттерн-стимуляторы. Айналмалы үлгідегі визуалды ВП сынамасындағы стимулятор - бұл жоғары ажыратымдылық үлгісі болған жағдайда құрылғыға немесе компьютерге қосылатын қосымша монитор. Айналмалы үлгінің өзгеру жиілігін орнату диапазоны 0.1- ден 5 Гц дейін Сызбалардың ауысу жиілігін орнатудың рұқсат етілген салыстырмалы қателігінің шектері ±10 % 320`240 элемент Паттерн үлгісін қалыптастырудағы максималды рұқсат | 1 шт. |
| 8 | USB концентраторы кіріктірілген | Концентратор USB портын кеңейтуге арналған компьютерде жеті USB порты болуы керек. USB -2.0 стандарты Бір USB портына максималды жүктеме тогы – 500мА Максималды жүктеме тогы жеті USB-3.0 порттары Оқшаулау кедергісі «желілік бөлім — шығу тізбегі» - 10 Мом Оқшаулаудың электрлік беріктігі: «желілік бөлім - шығыс тізбегі» - 4000В «Шығыс тізбегі – корпус» - 1500В Желінің кернеуі - 85 -264 В Қоректендіру желісінің жиілігі - 47-63 Гц Жалпы өлшемдері - 40×155×110 мм Жұмыс бөліктері - BF түрі Қорғау класы - I | 1 дана |
| 9 | ЭКГ 22х34мм үшін бір ретттік электроды | Бір реттік, ЭКГ (тыныштық ЭКГ) қысқа мерзімді мониторингі үшін, мөлшері 22мм х 34мм. Мақсаты: электрокардиографтардың әртүрлі түрлерімен ЭКГ-қорғасындарды қысқа мерзімді тіркеу үшін. Қағаз негізіндегі электродтар, ішкі жағынан фольгамен қапталған, оған гипоаллергенді, түссіз, қатты, тұтқырлығы жоғары екі компонентті өткізгіш гель қолданылады; пациенттің кабеліне «қолтырауын» типті коннектор арқылы қосылу. | 100 дана |
| 10 | Маркер | Маркер қашықтықты өлшеу үшін ынталандыру нүктелерін белгілеуі керек. Түсі қызыл, су негізіндегі, тесік диаметрі 5 мм. | 1 дана |
| 11 | Электроды гель 250мл | Жоғары электр өткізгіштігі бар электродты контактілі гель ЭКГ, дефибрилляция, ЭЭГ, РЭГ, ЭМГ, туындаған потенциалдарды тіркеу (ВП) үшін қолданылады. Меншікті электр өткізгіштік: 3,0 - 4,0 См/м; Тұтқырлық: брукфилд бойынша 17,0-21,0 Па•c pH: 6,0 - 7,0. | 1 дана |
| 12 | 0,16 кг құтыдағы ЭКГ, ЭЭГ, ЭГ, ЭП үшін дайындық кремі | Терінің қарсылығын төмендетуге және ЭМГ зерттеулерінде жазу сапасын жақсартуға арналған. Салмағы, кг: 0.16 кг Түсі: Түссіз | 1 дана |
| 13 | Үстел үсті штативі (үлкен) жинақталған | Оған арнайы бекіту құрылғылары бар құрылғыларды орнатуға арналған. Тізе ұзындығы 455 мм. Штативтің максималды биіктігі 945 мм. Тізедегі максималды жүктеме 1 кг Қаптамадағы штативтің салмағы 1,8 кг Қаптамадағы жалпы өлшемдер 610х130х100 мм | 1 дана |
| 14 | Функциональды пернетақта | Пернетақта медициналық жабдықтармен бірге бағдарламалық жасақтаманы басқаруға арналған және жылдам қол жеткізу пернелері мен айналмалы тұтқаларды пайдалану арқылы пациентті тексеру процесін жылдамдатуға мүмкіндік береді. Пернетақта компьютердің USB порты арқылы және Bluetooth сымсыз интерфейсі арқылы жұмыс істей алады. Bluetooth –10m жұмыс кезінде компьютерден максималды қашықтық, Өлшемдері: 116х308х24 мм Салмағы: 550 г. Батарея түрі - Li-Рolimer 720мАч | 1 дана |
| 15 | Науқастың реакциясын тіркеу түймесі | Ынталандыру кезінде пациенттен жауап алу үшін. USB қосқышы. 2 м с пациенттің түймені басуынан жауапты тіркеу дәлдігі Тұтынылатын ток 20 мА | 1 дана |
| 16 | Электрод ұстағыш | ЭМГ электродтарын ұстаушы. Зерттеу кезінде пайдаланылмаған кабельдер мен электродтарды іліп қоюға арналған. | 1 дана |
| 17 | Педальды басқару блогы | Педальдар саны -3, usb қосқышы (әмбебап сериялық автобус) педальды басқару блогын пайдалану миографиялық зерттеу процесін жеңілдетеді. Педальдардың көмегімен сіз ынталандыру процесін бастай аласыз, оны жауаптың сақталуымен тоқтата аласыз немесе жауапты сақтамай ынталандыруды тоқтата аласыз. Бұл жағдайда электродтарды манипуляциялау және басқа жұмыс параметрлерін басқару үшін қолдар бос қалады. | 1 дана |
| 18 | USB кабелі А-В фильтрлармен 1,8 м | USB концентратор блогын компьютерге қосу үшін. Ұзындығы 1,8 м | 1 дана |
| 19 | Есту стимуляторы (аудиометриялық құлаққаптар) | TDH-39 аудио стимуляторы (аудиометриялық құлаққаптар) (3.5 стерео ұясы). Есту потенциалын зерттеу үшін. Арналар саны (оң және сол) Ынталандыру деңгейі 0-130 дБ SPL (TDH-39) Ынталандыру импульстарының жиілігі: 0.01–100 Гц Ынталандыру импульстарының жиілігін орнатудың салыстырмалы ауытқуы қолданған кезінде ±1% шегінде Ынталандыру импульстарының ұзақтығы: 50-90000 МКС ынталандыру импульстарының ұзақтығын орнатудың салыстырмалы ауытқуы қолданған кезде ±15% шегінде Сол / оң / екі жақты ынталандыру - бар болуы | 1 дана |
| 20 | Көрнекі стимулятор (жарықдиодты көзілдірік) | Жарықдиодты көзілдірік. Визуалды индукцияланған потенциалдарды зерттеу үшін. Жарқылдың максималды жарықтығы: (1100 ± 110) кд/м2 Ынталандыру жарықтығын реттеу диапазоны -3-тен 0 бірлік журналға дейін. Ынталандыру импульстарының ұзақтығы: 0.05–1500 мс пайдалану кезде Ынталандыру импульстарының жиілігі: 0.01–100 Гц пайдалану кезінде Жарықдиодты көзілдірікті пайдалану кезінде солға / оңға / екі жақты ынталандыру - бар болуы | 1 дана |
| 21 | Концентрлі ине электродтарын қосуға арналған адаптер | Бір реттік немесе қайта пайдалануға болатын ине электродтарын қосуға арналған. Кабельдің ұзындығы -110 см Құрылғыға қосылу қосқышы - DIN5 Коннектор түрі-бір реттік және қайта пайдалануға болатын концентрлі ине электродтары үшін | 2 дана |
| 22 | Желілік ажырату трансформаторы | Трансформатор электр желісінен жүктемені гальваникалық ажыратуды жүзеге асырады және электр тұтынушыны импульстік және гармоникалық кедергілерден қорғайды. Электр желісінің кернеуі* - 220/230 В ± 10% Желі жиілігі - 50/60 Гц Максималды жүктеме қуаты - 630 В.А Бос жүріс кезіндегі шығыс кернеуі* - 235/245 В ± 10% Максималды жүктеме кезінде шығыс кернеуі 630 В.А* - 220/230 В ± 10% Оқшаулау кедергісі: желілік бөлік - шығыс тізбегі - 10 МОм Корпусқа ағып кету тогы - 0.5 мА Оқшаулаудың электрлік беріктігі: желілік тізбек - шығыс тізбегі - 4000 В желі жиілігі — корпус - 1500 В Габаритті мөлшері - 280×190×160 мм Желі кабелінің ұзындығы - 1.8 м Кабелмен массасы - 10 кг Қорғау класы - I | 1 дана |
| 23 | ВП тіркеу үшін бір полярлы ұяларды біріктіруші | Екі бір полярлы арнаны біріктіру үшін Біріктірілген ұялар саны 2 Біріктірілген touch-proof қосқыштары Touch-proof кіріс ұясы | 1 дана |
| 24 | Қорғасын кабелі бар қайта пайдалануға болатын шыныаяқ электрод (5 дана) | ЭМГ моторлы, сенсорлық зерттеулерде қолданылады Touchproof қосқышы | 1 дана |
| 25 | Электрод ынталандырушы ұрлаушы саусақ (сақина) кең | Сенсорлық өткізгіштікті зерттеу кезінде саусақ ұштарын ынталандыру үшін қолданылады Материал электр өткізгіш мата таспасы Ұзындығы 0,2 м Күшейткіш блокқа қосылуға арналған Кабель Бар болуы Түсі қызыл, қара | 1 дана |
| 26 | Тұрақты электрод аралық қашықтығы бар беткі бұрғыш электрод (балалар) | Тері арқылы тіркелу үшін. Тері астындағы нервті зерттеу кезінде, фибулярлық нервтің беткі тармағын зерттеу кезінде, медианалық, шынтақ, фибулярлық нервтерді ортодромды зерттеу кезінде сенсорлық реакцияны тіркеу үшін қолданылады. L=20, S=45 мм | 1 дана |
| 27 | Қорғасын кабелі бар жерге тұйықтаушы электрод (кіші) | Электр өткізгіш мата таспасы 250 мм. EMG зерттеулерінде жерге тұйықтауға арналған. Өлшеу құралымен электр байланысы қорғасын кабелімен жүзеге асырылады, батырма қысқышы жерге тұйықтау электродындағы түйіспеге қосылады. Ұзындығы 250 мм материал электр өткізгіш мата таспасы Қосқышы түйме | 1 дана |
| 28 | Қорғасын кабелі бар жерге тұйықтаушы электрод (орта) | Электр өткізгіш мата таспасы 400 мм. ЭМГ зерттеулерінде жерге тұйықтауға арналған. Өлшеу құралымен электр байланысы қорғасын кабелімен жүзеге асырылады, батырма қысқышы жерге тұйықтау электродындағы түйіспеге қосылады. Ұзындығы 400 мм мата электр өткізгіш мата таспасы Қосқышы түйме | 1 дана |
| 30 | «ВП», «ЭМГ», «ОП» қосымша модульдері бар бағдарламалық қамтамасыз ету | Бағдарламаның жылдамдығы мен сенімділік деңгейін едәуір арттыруға, заманауи интерфейстің артықшылықтарын сезінуге, сондай-ақ құрылғының мүмкіндіктерін барынша арттыруға мүмкіндік беруі керек. Бағдарламалық жасақтама - бұл пациенттердің мәліметтер базасын жүргізу мүмкіндігі бар дербес компьютерге орнатылған қосымша. Бағдарламалық жасақтама пациентті тексеруден алынған деректерді дәрігерге ыңғайлы түрде (кестелер, графиктер және т.б.) талдайды, визуализациялайды және ұсынады. Режимдегі зерттеулер: ЭМГ электронейромиографиясы (СРВ моторлық, СРВ сенсорлық, F-толқын, Н-реф- лекс, Н-рефлекс (қос стимулалар), моторлы инчинг, сенсорлы инчинг, СРВ моторлық / сенсорлық, мотор өткізгіштің соқтығысуы, сенсорлық өткізгіштің соқтығысуы); соматосенсорлық ВП (қысқа патентті, ұзын патентті); көрнекі ВП (жарықтың жарқылы, айналмалы үлгі), мультифокальды визуалды ВП; есту ВП (қысқа патентті (бағаналы), орташа патентті, ұзын патентті, ВMВП) ОП - көмек терезесі, дәрігерге зерттеу кезінде қосымша қадамдар жасайтын кіріктірілген көмекші. | 1 дана |
| Қоршаған ауаның температурасы — +10-ден +35 0С дейін; Салыстырмалы ылғалдылық — 80% дейін +25 0С температурада; Ауа қысымы — (760 ± 30) мм рт. ст. |  |  |  |
| Жеткізу орны, мекенжайы: СҚО, Петропавл қ., Сәтпаев к., 3, шарт талаптарына сәйкес, DDP. |  |  |  |
| Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 50 (елу) күнтізбелік күн. |  |  |  |
| Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. |  |  |  |
| Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. |  |  |  |
| Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтиды: |  |  |  |
| пайдаланылған ресурстар құрамдас бөліктерін ауыстыру; |  |  |  |
| МБ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; |  |  |  |
| медициналық техниканы баптау және реттеу; |  |  |  |
| осы медициналық техникаға тән жұмыстар; |  |  |  |
| тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; |  |  |  |
| медициналық техника корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |
| Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші өнімнің сәйкестік сертификатын ұсынуы керек. Байланысты қызметтер: Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

Директор                                                                        Мұстафин А.Ж.

Медициналық қызметтер сапасын

бақылау жөніндегі директор

орынбасаоының м.а.                                                                  Мәкенов Е.С.

Неврологиялық бөлімшесінің меңгерушісі                            Ерденова Х.З.