Приложение 2 к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭМГ, ВП, ЭРГ и ОАЕ

| № п/п | Наименование | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок усилителя | Предназначен для исследования по 1–4 каналам электрической активности мышц и нервов, а также соматосенсорных, зрительных, слуховых вызванных потенциалов (ВП) мозга, биопотенциалов при магнитной стимуляции, электроретинограммы (ЭРГ), и отоакустической эмиссии (ОАЭ) путем регистрации и ввода в персональный компьютер биопотенциалов и измерения, расчета и анализа их параметров. Прибор используется в лечебно-профилактических учреждениях, центрах диагностики, нейрохирургических клиниках и экспериментальных лабораториях научно-исследовательских институтов для: исследования функционального состояния головного мозга; исследования нервно-мышечной системы человека; исследования слухового и зрительного трактов. При проведении обследований обеспечиваются: регистрация биопотенциалов по 1–4 каналам в любом неэкранированном помещении; проведение фото-, фоно- , электростимуляции и стимуляции с помощью обращаемого шахматного паттерна; регистрация длинно-, средне- и коротколатентных ВП мозга: зрительных на вспышку и паттерн, слуховых, когнитивных (по методикам P300, MMN, CNV) и соматосенсорных; регистрация вызванного кожного симпатического потенциала; регистрация поверхностной электромиограммы (ЭМГ); регистрация стимуляционной ЭМГ; ритмическая стимуляция; исследование электроретинограммы; исследование отоакустической эмиссии; формирование протокола обследования; просмотр на экране монитора, хранение и печать записанных кривых, результатов их анализа и протоколов обследований. Каналы регистрации биопотенциалов: Количество каналов- 4 Частота квантования: " при использовании ПО - 200 Гц - 40 (160) кГц Диапазон измерения напряжения - 20 мкВ - 50 мВ Относительная погрешность измерения напряжения в диапазоне: " от 20 до 100 мкВ - в пределах ±15% " от 0.1 до 50 мВ - в пределах ±5% Диапазон измерения напряжения ВП при усреднении - 0.1-400 мкВ Погрешность измерения напряжения ВП при усреднении - в пределах ±10% Ослабление синфазной помехи - 100 дБ Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу (действующее значение) - 0.5 мкВ Входное сопротивление - 200/1000** МОм Входная емкость усилителей - 25/22** пФ Постоянный ток в цепи пациента - 0.1 мкА Неравномерность АЧХ в диапазоне: " от 0.02 до 0.05 Гц и от 5 до 10 кГц - от -30 до +5% " от 0.05 Гц до 5 кГц - от -10 до +5% Нижняя граница полосы пропускания - 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 Гц Верхняя граница полосы пропускания - 10, 20, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500 Гц; 1, 2, 3, 5, 10 кГц Чувствительность: " при использовании ПО - 0.05, 0.075, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 750 мкВ/дел; 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 40, 50 мВ/дел Относительная погрешность установки чувствительности - в пределах ±5% Скорость развертки - 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 400 мс/дел; 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2 с/дел Относительная погрешность установки скорости развертки - в пределах ±1% Подавление частоты сети режекторным фильтром - 40 дБ Токовый стимулятор Амплитуда импульсов - 0.1-100 мА Отклонение установки амплитуды импульсов - ±0.1 мА Длительность импульсов: " при использовании ПО - 100-50000 мкс Относительное отклонение установки длительности импульсов - ±5 мкс Частота импульсов при периодической стимуляции: " при использовании ПО - 0.01-100 Гц Габаритные размеры: 19014050 мм | 1 шт. |
| 2 | Блок аудиовидеостимулятора | Блок аудиовидеостимулятора предназначен для подключения слухового стимулятора (наушников), зрительного стимулятора (светодиодных очков или мини-ганцфельд-стимулятора), разноцветных световых карандашей, USB-кабеля (для подсоединения к компьютеру), для подключения монитора обращаемого паттерна, а так же имеет разъем синхронизации (синхровыход). Блок должен иметь светодиодный индикатор работы. Индикатор работы светится желтым при подключении блока к компьютеру, зеленым — при регистрации сигнала во время работы программы в пробах со зрительной или слуховой стимуляцией. Габаритные размеры: 155°105°40 мм Потребляемая мощность - не более 2 Вт Масса - (0.3 ± 0.05) кг Выполняет функции фоно-, фото- и видеостимуляции Подключается к компьютеру через USB-концентратор (USB-hub). | 1 шт. |
| 3 | Блок управления токовым стимулятором | Предназначен для подключения стимулирующего электрода. Блок должен иметь светодиодный индикатор работы. Индикатор работы светится желтым при подключении блока к компьютеру, зеленым — при регистрации сигнала во время работы программы в пробах с токовой стимуляцией. Корпус блока изготовлен из пластмассы. Число каналов 1 Полярность прямоугольных импульсов тока или напряжения положительная и отрицательная Диапазон установки амплитуды импульсов при стимуляции током от 0 до 100 мА Шаг установки амплитуды импульсов 0.1 мА Пределы допускаемой относительной погрешности установки амплитуды импульсов при стимуляции током ±5 % Ограничение выходного напряжения при стимуляции током (425 ± 25) В Диапазон установки амплитуды импульсов при стимуляции напряжением от 0 до 400 В Шаг установки амплитуды импульсов при стимуляции напряжением 1 В Пределы допускаемой относительной погрешности уста- новки амплитуды импульсов при стимуляции напряжением ±5 % Ограничение выходного тока при стимуляции напряжени- ем на сопротивлении 1 кОм (135 ± 5) мА Диапазон установки длительности импульсов от 50 до 5000 мкс Шаг установки длительности импульсов 10 мкс Пределы допускаемой относительной погрешности установки длительности импульсов ±10 % Режимы стимуляции одиночная, трейнами (сериями импульсов) Диапазон установки частоты импульсов от 0.1 до 100 Гц Шаг установки частоты импульсов 0.05 Гц Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты импульсов ±5 % Диапазон задания числа импульсов в трейне от 2 до 200 Диапазон установки длительности межстимульного интервала в трейне от 2 до 10 мс Приложение 1. Основные технические характеристики комплексов 51 Продолжение таблицы 5 Параметр Значение Шаг установки длительности межстимульного интервала в трейне 0.08 мс Пределы допускаемого относительного отклонения установки длительности межстимульного интервала ±5 % Энергия импульса с сопротивлением нагрузки 1000 Ом 50 мДж на импульс | 1 шт. |
| 4 | Удлинитель SVGA | Предназначен для удлинения видео кабеля между блоком аудиовидеостилулятора и паттерн стимулятора. Длина 3м. | 1 шт. |
| 5 | электрод одноразовый концентрический игольчатый, электрод многоразовый концентрический игольчатый | Электрод применяется в лечебно-профилактических учреждениях, центрах диагностики, палатах реанимаций в экстремальных лабораториях научно исследовательских институтов для снятия и анализа мышц, стимуляций нервов совместно с медицинским оборудованием. Напряжение шума 15 мкВ Полное сопротивление электрода 250 Ом Время готовности 10с Время непрерывного контактирования 1ч. Сердечник электрода выполнен из нержавеющей стали. | 2 шт. |
| 6 | Колонки проводные, питание от USB | Предназначены для воспроизведения звука ЭМГ при исследовании спонтанной и интерференционной электромиографии. минимальная воспроизводимая частота: от 100 Гц · максимально воспроизводимая частота: до 20 кГц · тип подключения: Jack 3.5 · напряжение сети: 110–230 В · потребляемая мощ- ность: 120 Вт · частота сети: 50/60 Гц | 1 шт. |
| 7 | Монитор LCD не менее 19’’ | Паттерн-стимулятор. Стимулятором в пробе Зрительные ВП на обращаемый паттерн является дополнительный монитор, подключаемый к прибору или к компьютеру в случае паттерна высокого разрешения. Диапазон установки частоты смены рисунков обращаемого паттерна от 0.1 до 5 Гц Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты смены рисунков ±10 % Максимальное разрешение при формировании паттерна 320´240 элементов | 1 шт. |
| 8 | Концентратор USB встроенный | Концентратор предназначен для расширения USB-порта компьютера и должен иметь семь USB-портов. Стандарт USB –2.0 Максимальный ток нагрузки на один порт USB –500мА Максимальный ток нагрузки на семь портов USB - 3.0А Сопротивление изоляции «сетевая часть — выходная цепь» - 10 Мом Электрическая прочность изоляции: «сетевая часть — выходная цепь» - 4000В «выходная цепь — корпус» - 1500В Напряжение питания сети - 85 -264В Частота питающей сети - 47–63 Гц Габаритные размеры - 40×155×110 мм Рабочие части - тип BF Класс защиты - I | 1 шт. |
| 9 | Одноразовый электрод для ЭКГ 22х34мм | Одноразовые, для кратковременного мониторирования ЭКГ (ЭКГ покоя), размер 22мм х 34мм. Назначение: для кратковременной регистрации ЭКГ-отведений различными типами электрокардиографов. Электроды на бумажной основе, с внутренней стороны покрытые фольгой с нанесенным на нее гипоаллергенным, бесцветным, твердым, двухкомпонентным проводящим гелем повышенной вязкости; подключение к кабелю пациента через разъем типа «крокодил». | 100 шт. |
| 10 | Маркер | Маркером должны отмечаться точки стимуляции для замера расстояния. Цвет - красный, на водной основе, диаметр отверстия 5 мм. | 1 шт. |
| 11 | Гель электродный 250мл | Гель электродный контактный с высокой электропроводностью используется для ЭКГ, дефибрилляции, ЭЭГ, РЭГ, ЭМГ, регистрации вызванных потенциалов (ВП). Удельная электропроводность: 3,0 - 4,0 См/м; Вязкость: по Брукфильду 17,0–21,0 Па•c pH: 6,0 - 7,0. | 1 шт. |
| 12 | Крем подготовительный для ЭКГ, ЭЭГ, ЭПГ, ЭП во фл. по 0,16 кг | Предназначен для снижения сопротивления кожи и улучшения качества записи при ЭМГ исследованиях. Вес, кг: 0.16 кг Цвет: бесцветный | 1 шт. |
| 13 | Штатив настольный (большой) в сборе | Предназначен для установки на него приборов, имеющих специальные крепежные устройства. Длина колена 455 мм. Максимальная высота штатива 945 мм. Максимальная нагрузка на колено 1 кг Масса штатива в упаковке 1,8 кг Габаритные размеры в упаковке 610х130х100 мм | 1 шт. |
| 14 | Клавиатура функциональная | Клавиатура предназначена для работы под управлением программного обеспечения совместно с медицинским оборудованием и позволяет ускорить процесс обследования пациента за счет использования клавиш быстрого доступа и вращающихся рукояток. Клавиатура может работать через USB-порт компьютера, и через беспроводной интерфейс Bluetooth. Максимальная удаленность от компьютера при работе по Bluetooth –10м, Габариты: 116х308х24 мм Вес: 550 г. Тип аккумулятора –Li-Polimer 720мАч | 1 шт. |
| 15 | Кнопка регистрации реакции пациента | Для получения ответа от пациента при стимуляций. Разъем USB. Точность регистрации ответа от нажатия кнопки пациентом 2 мс Потребляемый ток 20 мА | 1 шт. |
| 16 | Держатель для электродов | Держатель ЭМГ электродов. Предназначен для подвешивания неиспользуемых кабелей и электродов при исследовании. | 1 шт. |
| 17 | Блок педального управления | Количество педалей –3, разъем подключения usb (универсальная последовательная шина) Использование блока педального управления упрощает процесс миографического исследования. С помощью педалей можно запустить процесс стимуляции, остановить его с сохранением ответа или отменить стимуляцию без сохранения ответа. При этом руки остаются свободными для манипуляций с электродами и управления другими параметрами работы. | 1 шт. |
| 18 | Кабель USB А-В с фильтрами 1,8 м | Для подключения блока USB концентратора к компьютеру. Длина 1,8м | 1 шт. |
| 19 | Стимулятор слуховой (аудиометрические наушники) | Аудиостимулятор (аудиометрические наушники) TDH-39 (разъем 3.5 стерео). Для исследования слуховых вызванных потенциалов. Количество каналов (правый и левый) Уровень стимуляции 0–130 дБ SPL (TDH-39) Частота импульсов стимуляции: при использовании ПО 0.01–100 Гц Относительное отклонение установки частоты импульсов стимуляции в пределах на ±1% Длительность импульсов стимуляции: при использовании ПО 50–90000 мкс Относительное отклонение установки длительности импульсов стимуляции в пределах ±15% Левая / правая / двухсторонняя стимуляция – наличие | 1 шт. |
| 20 | Стимулятор зрительный (светодиодные очки) | Светодиодные очки. Для исследования зрительных вызванных потенциалов. Максимальная яркость свечения: (1100 ± 110) кд/м2 Диапазон регулировки яркости стимула -3 до 0 лог. ед. Длительность импульсов стимуляции: при использовании 0.05–1500 мс Частота импульсов стимуляции: при использовании ПО 0.01–100 Гц Левая / правая / двухсторонняя стимуляция при использовании светодиодных очков – наличие | 1 шт. |
| 21 | Адаптер для подключения концентрических игольчатых электродов | Предназначен для подключения одноразовых или многоразовых игольчатых электродов. Длина кабеля –110 см Разъем подключения к прибору – DIN5 Тип коннектора – под одноразовые и многоразовые концентрические игольчатые электроды | 2 шт. |
| 22 | Сетевой развязывающий трансформатор | Трансформатор осуществляет гальваническую развязку нагрузки от сети и защищает электропотребителя от импульсных и гармонических помех. Напряжение питания сети* - 220/230 В ± 10% Частота сети - 50/60 Гц Максимальная мощность нагрузки - 630 В.А Выходное напряжение при холостом ходе* - 235/245 В ± 10% Выходное напряжение при максимальной нагрузке 630 В.А* - 220/230 В ± 10% Сопротивление изоляции: сетевая часть — выходная цепь - 10 МОм Ток утечки на корпус - 0.5 мА Электрическая прочность изоляции: сетевая цепь — выходная цепь - 4000 В выходная цепь — корпус - 1500 В Габаритные размеры - 280×190×160 мм Длина сетевого кабеля - 1.8 м Масса с кабелем - 10 кг Класс защиты - I | 1 шт. |
| 23 | Объединитель однополярных гнезд для регистрации ВП | Для объединения двух однополярных каналов Количество объединяемых гнезд 2 Объединяемые разъемы Touch-proof Входное гнездо Touch-proof | 1 шт. |
| 24 | Электрод многоразовый чашечковый с кабелем отведения (5 шт) | Применяется при моторных, сенсорных исследованиях ЭМГ Разъем Touch-proof | 1 шт. |
| 25 | Электрод стимулирующий отводящий на палец (кольцевой) широкий | Применяются для проведения стимуляции концевых пальцевых ветвей при исследовании сенсорной проводимости Материал электропроводящая тканевая лента Длина 0,2 м Кабель для подключения к блоку усилителя Наличие Цвет Красный, черный | 1 шт. |
| 26 | Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием (детский) | Для накожной регистрации. Применяются для регистрации сенсорного ответа при исследовании подкожного нерва, при исследовании поверхностной ветви малоберцового нерва, при ортодромном исследовании срединного, локтевого, малоберцового нервов. L=20, S=45 мм | 1 шт. |
| 27 | Электрод заземляющий с кабелем отведения (малый) | Электропроводящая тканевая лента 250мм. Предназначен для заземления при ЭМГ исследованиях. Электрическое соединение с измерительным прибором осуществляется кабелем отведения, кнопочный зажим подключается к контактной кнопке на заземляющем электроде. Длина 250 мм материал электропроводящая тканевая лента Коннектор кнопка | 1 шт. |
| 28 | Электрод заземляющий с кабелем отведения (средний) | Электропроводящая тканевая лента 400мм. Предназначен для заземления при ЭМГ исследованиях. Электрическое соединение с измерительным прибором осуществляется кабелем отведения, кнопочный зажим подключается к контактной кнопке на заземляющем электроде. Длина 400 мм материал электропроводящая тканевая лента Коннектор кнопка | 1 шт. |
| 30 | Программное обеспечение с дополнительными модулями «ВП», «ЭМГ», «ОП» | Должно позволять существенно повысить скорость создания и уровень надежности программы, ощутить преимущества современного интерфейса, а также максимально расширить возможности прибора. Программное обеспечение представляет собой приложение устанавливаемое на персональный компьютер с возможностью ведения базы данных пациентов. Программное обеспечение анализирует, визуализирует и представляет полученные данные обследования пациента в удобном для врача виде (таблицы, графики и т.п.). Исследования в режиме: электронейромиография ЭМГ(СРВ моторная, СРВ сенсорная, F-волна, Н-рефлекс, Н-рефлекс (парные стимулы), моторный инчинг, сенсорный инчинг, СРВ моторная/сенсорная, коллизия моторного проведения, коллизия сенсорного проведения); соматосенсорные ВП (коротколатентные, длиннолатентные); зрительные ВП (вспышка света, обращаемый паттерн), мультифокальные зрительные ВП; слуховые ВП (коротколатентные (стволовые), среднелатентные, длиннолатентные, ВМВП) ОП - окно помощи, встроенный помощник, который подсказывает врачу дальнейшие шаги при исследовании. | 1 шт. |
| температура окружающего воздуха — от +10 до +35 0С; относительная влажность — до 80% при температуре +25 0С; атмосферное давление — (760 ± 30) мм рт. ст. |  |  |  |
| Место поставки, адрес: СКО, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 3, согласно условиям договора, DDP. |  |  |  |
| Срок поставки: 50 (пятьдесят) календарных дней с даты заключения договора. |  |  |  |
| Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. |  |  |  |
| Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. |  |  |  |
| Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: |  |  |  |
| замену отработавших ресурс составных частей; |  |  |  |
| замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; |  |  |  |
| настройку и регулировку медицинской техники; |  |  |  |
| специфические для данной медицинской техники работы; |  |  |  |
| чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; |  |  |  |
| удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |
| При поставке товара Поставщик должен предоставить сертификат соответствия продукции. Сопутствующие услуги: Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Директор                                                                        Мустафин А.Ж.

И.о. зам. директора по контролю

качества медицинских услуг                                                      Макенов Е.С.

Заведующая неврологического отделения                                       Ерденова Х.З.