Приложение 2 к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аппарат коротковолновой терапии с принадлежностями

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной аппарат | Устройство показано для лечения дегенеративных и болезненных состояний опорно-двигательного аппарата, таких как мышечные спазмы, боли в спине, тендинопатии, артрит и дегенеративные заболевания суставов. Аппарат оснащен цветным сенсорным экраном не более 5,7 дюймов Интуитивно понятное управление посредством сенсорного экрана Наличие предустановленных протоколов терапий: не более 62 терапии Наличие не менее 100 пользовательских программ Наличие базы данных пациентов в аппарате Наличие энциклопедии с изображением расположения аппликаторов Идеальное сочетание мощности и безопасности достигается благодаря наличию автоматической настройки системы и кнопки безопасности пациента Емкостные и индуктивные аппликаторы Лёгкая замена аппликаторов Мощность до 400 Вт для оптимального проведения большинства процедур (200 Вт в постоянном режиме) Постоянный и импульсный режимы 1 или 2 – канальное катушечное поле 1 канальное конденсаторное поле Свободное перемещение аппликаторов: Наличие не более 6 секций на держателях для удобного проведения процедур, с полной регулировкой (перемещение на 360 градусов в двух секциях) Легкое изменение положения аппликатора (перемещение одним щелчком, не требуется завинчивание). Технические параметры: Вес – не более 38 кг Размеры (Ш × В × Г) – не более 560 × не менее 980 × не более 560 мм Покрытие класса в соответствии с EN 60 529 - IP 20 Графический цветной сенсорный экран - диагональ не менее 5,7” / 14.5 см (640 × 480 пикселей) Индикаторы - 1× оранжевый и 4× синий Классификация: Прикладные части типа – BF Класс в соответствии с MDD 93/42 EEC – 2a Параметры генератора: Номинальная мощность - 200 Вт при 50 Ом Рабочая частота не более- 27,12 МГц Регулируемые значения: Время терапии: от 1 до 30 минут Режим - постоянный / импульсный Импульсный режим: длительность импульса 50 мкс – 2000 мкс Импульсный режим: частота 50 Гц – 1500 Гц Области применения: реабилитация, ортопедия, неврология, спортивная медицина, дерматология (раны, ожоги, шрамы), гинекология, отоларингология, лечение болезней внутренних органов, урология. Аппарат коротковолновой терапии является профессиональным физиотерапевтическим аппаратам. Предназначен для нагрева тканей с помощью высокочастотного электромагнитного поля. Аbu Устройство предназначено для индуцирования локального повышения температуры в тканях вблизи области применения, что приводит к локальной вазодилатации, расслаблению мышц, поддержке местного обмена веществ и уменьшению болевых ощущений. | 1 шт. |
| 2 | Кабель питания | Кабель состоит из трех скрученных медных многожильных проводников с сечением не более 0,75 мм² в оболочке из поливинилхлорида и соответствует всем необходимым требованиям безопасности.~200 В - 240 В или ~100 В - 120 В | 1 шт. |
| 3 | Стилус для управления на сенсорном дисплее | Состоит из металла и пластика, имеет особый наконечник. Можно применить для того, чтобы выбирать элементы меню | 1 шт. |
| 4 | 6-секционный держатель, левый | Наличие не более 6 секций на держателях для удобного проведения процедур, с полной регулировкой (перемещение на 360 градусов в двух секциях) | 1 шт. |
| 5 | 6-секционный держатель, правый | Наличие не более 6 секций на держателях для удобного проведения процедур, с полной регулировкой (перемещение на 360 градусов в двух секциях) | 1 шт. |
| 6 | Кабель для конденсаторного аппликатора | Кабель для подключения конденсаторного аппликатора к основному прибору | 2 шт. |
| 7 | Конденсаторный аппликатор, диаметр 4,2 см | Габариты не более [мм] (ш × в × г) - 135 × 100 × 085, Вес [кг] - 0.15, Максимальная мощность Постоянный / Импульсный режим [Вт] - 100 / 200 | 2 шт. |
| 8 | Конденсаторный аппликатор, диаметр 8,5 см | Габариты не более [мм] (ш × в × г) - 135 × 100 × 085, Вес [кг] - 0.15, Максимальная мощность Постоянный / Импульсный режим [Вт] - 150 / 300 | 2 шт. |
| 9 | Конденсаторный аппликатор, диаметр 13 см | Габариты не более [мм] (ш × в × г) - 175 × 147 × 090, Вес [кг] - 0.3, Максимальная мощность Постоянный / Импульсный режим [Вт] - 200 / 400 | 2 шт. |
| 10 | Неоновый индикатор для проверки конденсаторных аппликаторов | Неоновый индикатор служит для проверки коротковолнового излучения между конденсаторными аппликаторами. Если энергия передается, индикатор загорается. | 1 шт. |
| 11 | Катушечный аппликатор с кабелем, диаметр 14 см | Габариты не более [мм] (ш × в × г) - 180 × 180 × 220(без кабеля), Вес [кг] - 1.3, Максимальная мощность Постоянный / Импульсный режим [Вт] - 100 / 200 | 1 шт. |
| 12 | Набор инструментов для монтажа | Отвертка, трубчатый ключ, болты | 1 шт. |
| Температура окружающей среды oт +10°C до +30°C Относительная влажность oт 30% до 75% Атмосферное давление oт 700 гПа до 1060 гПа Положение горизонтальное — на ножках Тип эксплуатации постоянная. Класс защиты оборудования II Oтдельный сменный предохранитель 1xT6.3AL/250V, трубчатый 5 × 20 мм, согласно МЭК 60127-2 Сетевой выключатель на задней стороне аппарата, позиции 0/I, для отключения от сети отключите шнур адаптера от сети. |  |  |  |
| Место поставки, адрес: СКО, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 3, согласно условиям договора, DDP. |  |  |  |
| Срок поставки: 50 (пятьдесят) календарных дней с даты заключения договора. |  |  |  |
| Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий При поставке товара Поставщик должен предоставить сертификат соответствия продукции. Сопутствующие услуги: Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Директор                                                                        Мустафин А.Ж.

И.о. зам. директора по контролю

качества медицинских услуг                                                    Макенов Е.С.

Врач функциональной диагностики                                      Мамонтова А.Д.