Тендерлік құжаттамаға 2 қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Керек-жарақтары бар қысқа толқынды терапия аппараты

| Р/с № | Атауы | Сипаттама | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Негізгі аппарат | Құрылғы бұлшықет спазмы, арқа ауруы, тендинопатия, артрит және буындардың дегенеративті аурулары сияқты тірек-қимыл аппаратының дегенеративті және ауыр жағдайларын емдеуге арналған. Құрылғы 5,7 дюймден аспайтын түсті сенсорлық экранмен жабдықталған Сенсорлық экран арқылы интуитивті басқару Алдын ала белгіленген терапия хаттамаларының болуы: 62 терапиядан артық емес Кемінде 100 пайдаланушы бағдарламасының болуы Аппаратта пациенттердің деректер базасының болуы Аппликаторлардың орналасуы бейнеленген энциклопедияның болуы Қуат пен қауіпсіздіктің тамаша үйлесімі жүйенің автоматты конфигурациясы мен пациенттің қауіпсіздік түймесінің арқасында қол жеткізіледі Сыйымдылық және индуктивті аппликаторлар Аппликаторларды оңай ауыстыру Көптеген процедураларды оңтайлы орындау үшін 400 Вт дейін қуат (тұрақты режимде 200 Вт) Тұрақты және импульстік режимдер 1 немесе 2 арналы катушкалар өрісі 1 арналы конденсатор өрісі Аппликаторлардың еркін қозғалысы: Рәсімдерді ыңғайлы жүргізу үшін ұстағыштарда 6 секциядан аспайтын, толық реттелетін (екі секцияда 360 градусқа жылжыту)болуы Аппликатордың орнын аздап өзгерту (бір рет басу арқылы жылжыту, бұрау қажет емес). Техникалық параметрлер: Салмағы-38 кг артық емес Өлшемдері (Ш × в × г) - 560 × кем емес 980 × 560 мм артық емес 60 529 - IP 20 сәйкес сыныпты қамту Графикалық түсті сенсорлық экран-диагоналы кемінде 5,7" / 14.5 см (640 × 480 пиксель) Көрсеткіштер-1× қызғылт сары және 4× көк Жіктеу: – BF типті қолданбалы бөліктер MDD 93/42 EEC – 2A сәйкес сынып Генератор параметрлері: Номиналды қуаты-50 Ом кезінде 200 Вт Жұмыс жиілігі 27,12 МГц аспайды Реттелетін мәндер: Терапия уақыты: 1-ден 30 минутқа дейін Режим - тұрақты / импульстік Импульстік режим: импульстің ұзақтығы 50 мкс-2000 мкс Импульстік режим: 50 Гц – 1500 Гц жиілігі Қолдану салалары: оңалту, ортопедия, неврология, спорттық медицина, дерматология (жаралар, күйіктер, тыртықтар), гинекология, отоларингология, ішкі ағзалардың ауруларын емдеу, урология. Қысқа толқынды терапия аппараты кәсіби физиотерапиялық аппараттар болып табылады. Жоғары жиілікті электромагниттік өріс арқылы тіндерді жылытуға арналған. Abu құрылғы қолдану аймағына жақын тіндердегі температураның жергілікті жоғарылауын индукциялауға арналған, бұл жергілікті вазодилатацияға, бұлшықеттердің босаңсуына, жергілікті метаболизмді қолдауға және ауырсынуды азайтуға әкеледі. | 1 дана |
| 2 | Қуат кабелі | Кабель поливинилхлорид қабығында қимасы 0,75 мм2 аспайтын үш бұралған мыс көп ядролы өткізгіштерден тұрады және барлық қажетті қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.~200В - 240В немесе ~100В - 120в | 1 дана |
| 3 | Сенсорлық дисплейде басқаруға арналған стилус | Металл мен пластиктен тұрады, арнайы ұшы бар. Мәзір элементтерін таңдау үшін қолдануға болады | 1 дана |
| 4 | 6 секциялық ұстағыш, сол жақ | Рәсімдерді ыңғайлы жүргізу үшін ұстағыштарда 6 секциядан аспайтын, толық реттелетін (екі секцияда 360 градусқа жылжыту) болуы | 1 дана |
| 5 | 6 секциялық ұстағыш, оң жақ | Рәсімдерді ыңғайлы жүргізу үшін ұстағыштарда 6 секциядан аспайтын, толық реттелетін (екі секцияда 360 градусқа жылжыту) болуы | 1 дана |
| 6 | Конденсаторлық аппликатор кабелі | Конденсатор аппликаторын негізгі құрылғыға қосуға арналған кабель | 2 дана |
| 7 | Конденсаторлық аппликатор, диаметр 4,2 см | Габариттер [мм] (ш × в × г) - 135 × 100 × 085, Вес [кг] - 0.15 кем емес, Максималды қуат тұрақты / импульстік режим [Вт] - 100 / 200 | 2 дана |
| 8 | Конденсаторный аппликатор, диаметр 8,5 см | Габариттер [мм] (ш × в × г) - 135 × 100 × 085, Вес [кг] - 0.15 кем емес, Максималды қуат тұрақты / импульстік режим [Вт] - 150 / 300 | 2 дана |
| 9 | Конденсаторлық аппликатор, диаметр 13 см | Габариттее [мм] (ш × в × г) - 175 × 147 × 090, Вес [кг] - 0.3 артық емес, Максималды қуат тұрақты / импульстік режим [Вт] - 200 / 400 | 2 дана |
| 10 | Конденсатор аппликаторларын тексеруге арналған неон индикаторы | Неон индикаторы конденсатор жаққыштары арасындағы қысқа толқынды сәулеленуді тексеруге қызмет етеді. Егер энергия берілсе, шам жанады. | 1 дана |
| 11 | Кабельді катушка аппликаторы, диаметр 14 см | Габариттер [мм] (ш × в × г) - 180 × 180 × 220(кабелсіз) артық емес, Вес [кг] - 1.3, Максималды қуат тұрақты / импульстік режим [Вт] - 100 / 200 | 1 дана |
| 12 | Монтаж құралдары жинағы | Бұрағыш, құбырлы кілт, болттар | 1 дана |
| Қоршаған ауаның температурасы +10°C-ден +30°C дейін Салыстырмалы ылғалдылық 30%-дан 75% дейін Ауа қысымы 700 гПа-дан1060 гПа дейін Жағдайы көлденең - аяқтары бар Пайдалану түрі тұрақты. Жабдықты қорғау класы II МЭК 60127-2 сәйкес, бөлек ауыстырылатын сақтандырғыш 1xТ6.3AL/250V, құбырлы 5 × 20 мм Құрылғының артқы жағындағы желілік қосқыш, 0/І позициясы, желіден ажырату үшін адаптер сымын желіден ажыратыңыз. |  |  |  |
| Жеткізу орны, мекенжайы: СҚО, Петропавл қ., Сәтпаев к., 3, шарт талаптарына сәйкес, DDP. |  |  |  |
| Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 50 (елу) күнтізбелік күн. |  |  |  |
| Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтиды: - пайдаланылған ресурстар құрамдас бөліктерін ауыстыру; - МБ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы өнімге тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру (ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші өнімнің сәйкестік сертификатын ұсынуы керек. Байланысты қызметтер: Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

Директор                                                                        Мұстафин А.Ж.

Медициналық қызметтер сапасын

бақылау жөніндегі директор

орынбасаоының м.а.                                                                  Мәкенов Е.С.

Функционалды диагностики дәрігері                                    Мамонтова А.Д.