Тендерлік құжаттамаға 2 қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Тізе және тобық буындарын ұзақ пассивті / белсенді дамытуға және шынтақ пен білек буындарының пассивті / белсенді циклдік жаттығуларына арналған тренажер.

| Р/с № | Атауы | Сипаттама | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Негізгі корпус | Негізгі модуль толығымен автоматты, механикалық жетегі бар емдік дене шынықтыруға арналған үстел/еден құралы. Шынтақ, білек, тобық және тізе буындарының қозғалысын қамтамасыз ететін жоғарғы және төменгі аяқтарға арналған роботты тренажер. Қозғалыс пен жаттығулардың пассивті, белсенді және белсенді қолдайтын амплитудасын орындауға мүмкіндік береді. Басқару пациенттің смартфонына (мобильді құрылғысына) жүктелген басқару пульті немесе қолданба (IOS/Android) арқылы жүзеге асырылады. Үйде немесе үйде терапевтік емдеуді қамтамасыз етеді неврологиялық немесе тірек-қимыл аппараты ауруларынан зардап шегетін пациенттерге арналған клиникаларда аппарат. Оңалту позициялары: Тобық – дорсифлексия және плантарлы флексия (отыру), дорсифлексия және плантарлы флексия (жату). Тізе-иілу және созылу (отыру), иілу және созылу (жату). Білек-радиалды ауытқу, созылу, иілу. Шынтақ-иілу және созылу (бейтарап), иілу және созылу (пронация), иілу және созылу (супинация). Телемедицинаға қосылу мүмкіндігі. Құрылғының техникалық сипаттамалары: Номиналды қуаты: кіреберісте 100-240 В перем.ток, 2.5-1.3 / 50-60 Гц / постқа 24 В шығу. ток, 9.2 A, / Макс. 221 Вт. Қуат тұтыну: 220 Вт. Максималды момент: 30 Нм. Максималды жылдамдық: 400 / мин. Жұмыс ауқымы: шынтақ 0-140 / қолдың кеңеюі: 0-60 / Қолдың бүгілуі: 0-60 / Тізе (отыру күйінде) 0-80 / Тізе (жату күйінде) 0-60 / Тобық 0-ден 110-ға дейін. Жылдамдық: 0° ~ 400° / мин(360 градус*2 айн/ мин= 720 градус / мин). Реттеу диапазоны: білек: 9 ~ 11,7 дюйм (22,8 ~ 29,6 см) / Төменгі аяқ: 14,2 ~ 18,3 дюйм (36,1 ~ 46,4 см). Өлшемі: 79,2 x 36,2 x 24,1 см. Салмағы: 18 кг IP21 (қол / аяқ тірегі: негізгі корпустың жастықшалары мен белдіктері). Пайдалану сипаттамалары: Жұмыс: Температура 5-тен 40°-қа дейін / ылғалдылық 0-ден 90% ОВ / атмосфералық қысым 500 - ден 1060 гПа-ға дейін / Android 8.0 немесе одан жоғары мобильді құрылғы; iOS 11.0 немесе одан жоғары / Wi - Fi 2.4 ГГц | 1 дана |
| 2 | Жетек (Актуатор) | Оған мотор, құрылғының қозғалыс бағдарламасы кіреді. Оның үш индикаторы бар: қуат индикаторы, Bluetooth индикаторы (құрылғыға смартфон арқылы қосылу үшін), RSI индикаторы (қашықтан басқару құралын қосу үшін). Екі қосқыш адаптерге арналған, екіншісі қашықтан басқару пультіне арналған. | 1 дана |
| 3 | Қаптама (үлкен) | Тренажерге аяқ-қолдың ыңғайлы орналасуы үшін бекітіңіз (аяқ-қолдың астында орналасқан). Бесеуінен тұрады көбік бөліктері науқастың аяқ-қолына байланысты ұзарту немесе қысқарту үшін тіндік коннектормен өзара байланысты. Төсеу материалы: 100% полиэстер. Құрамы: 50% ЭВА, 50% полиуретан. Қаптама алынбалы. | 1 дана |
| 4 | Қаптама (жоғарғы) | Аяқ-қолды жұмсақ бекіту үшін белдікке бекітіңіз (аяқтың үстінде орналасқан) Егер жоғарғы аяқ үшін болса, онда ол шынтақтан жоғары белбеуге бекітіледі, Егер төменгі аяқ үшін болса, онда тізеден жоғары. Төсеу материалы: 100% полиэстер. Құрамы: 50% ЭВА, 50% полиуретан. Қаптама алынбалы. Оның екі белдік белдігі бар. | 1 дана |
| 5 | Қаптама (орта) | "А" жиынтығы - аяқ-қолды жұмсақ бекіту үшін белдікке бекітіңіз (аяқ-қолдың үстінде орналасқан) Егер жоғарғы аяқ үшін болса, онда ол шынтақтан төмен белбеуге бекітіледі, Егер төменгі аяқ үшін болса, онда тізеден төмен. Төсеу материалы: 100% полиэстер. Құрамы: 50% ЭВА, 50% полиуретан. Қаптама алынбалы. Оның екі белдік белдігі бар. "В" жиынтығы-тренажерге қолдың немесе аяқтың ең төменгі бөлігіне бекітіңіз. Аяқ-қолдың ыңғайлы орналасуын қамтамасыз ету (аяқ-қолдың астында орналасқан). Төсеу материалы: 100% полиэстер. Құрамы: 50% ЭВА, 50% полиуретан. Қаптама алынбалы. Бекіту түрі Velcro тоқыма бекіткіші. | 2 дана |
| 6 | Қаптама (кіші) | Төменгі аяқтың дамуы кезінде қолдың тығыз бекітілуін қамтамасыз ететін қол тірегіне бекітіңіз (қол астында орналасқан), бұл төсем тірекпен бірге алынып тасталады. Төсеу материалы: 100% полиэстер. Құрамы: 50% ЭВА, 50% полиуретан. Қаптама алынбалы. Бекіту түрі Velcro тоқыма бекіткіші. | 1 дана |
| 7 | Опора для руки | Алынбалы қол тірегі, ол тек жоғарғы аяқтар дамыған кезде ғана бекітіледі. Ол құрылғыға құлыппен бекітіледі. Сондай-ақ, тірекке Velcro тоқыма бекіткіші арқылы шағын төсем бекітілген. | 1 дана |
| 8 | Белдік (жоғарғы) | Аяқтарды бекіту үшін, егер жоғарғы аяқ үшін болса, онда ол шынтақтан жоғары белбеуге бекітіледі, егер төменгі аяқ үшін болса, онда тізеден жоғары. Бұл белдікке жапсырма (жоғарғы) бекітілген. | 1 дана |
| 9 | Белдік (орта) | "А" жиынтығы - аяқ-қолды бекіту үшін, Егер жоғарғы аяқ үшін болса, онда ол шынтақтан төмен белбеуге бекітіледі, Егер төменгі аяқ үшін тізеден төмен болса, онда осы белдікке жапсырма (ортаңғы) бекітіледі. "В" жиынтығы-аяқтың ең төменгі бөлігін бекітуге арналған. Бұл белдікке жапсырма бекітілмеген. | 2 дана |
| 10 | Белдік (төменгі) | Аяқтың ең төменгі бөлігін қосымша бекіту үшін. Бұл белдікке жапсырма бекітілмеген. | 1 дана |
| 11 | Пряжка | Белдіктерге бекітілген. Белбеуді тренажермен байланыстыруға арналған. | 3 дана |
| 12 | Выключатель питания | Қуатты қосуға/өшіруге болатын және адаптерге қосылған кезде қолданылатын қосқыш | 1 дана |
| 13 | Адаптер | Қуат көзі. Қуат тұтыну: 220 Вт. | 1 дана |
| 14 | Дистанционное управление | Машинаға қосылған сымды қашықтан басқару құралы. Пайдаланушы келесі тапсырмаларды қоюға арналған: Жоғарғы және төменгі аяқтар үшін төменгі және жоғарғы нүктелердің дәрежелері. Жаттығу жылдамдығын 1-ден 10-ға дейін, жаттығу уақытын 0-ден 180 минутқа дейін қою мүмкіндігі бар. SOS (қызыл) түймесі бар. Дискіге қосылады. | 1 дана |
| 15 | Шнур питания | Адаптерге қосылған кезде қолданылатын машинаға арналған эксклюзивті қуат сымы | 1 дана |
| 16 | Т-образный торцовый ключ | Жетекті машинаға бекіту үшін бұранданы қатайту кезінде қолданылады. Керісінше, дискіні алып тастау үшін бұранданы кілтпен босату керек. | 1 дана |
| 17 | Инструкция по использованию прибора | ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде | 1 дана |
| 18 | Инструкция по использования Дистанционного управления | Ағылшын орыс тілдерінде | 1 дана |
| 19 | Краткая инструкция по использованию дистанционного управления | Ағылшын орыс тілдерінде | 1 дана |
| 20 | Программное обеспечение | Тізе және тобық буындарының ұзақ пассивті / белсенді дамуының барлық тренажерларына және шынтақ пен білек буындарының соңғы 2.2.7 және одан да көп пассивті / белсенді циклдік сабақтарына арналған бағдарламалық жасақтама. | 1 дана |
| 21 | Приложение для мобильного устройства | Қолданба Google play және App Store дүкендерінде қолжетімді және Қазақстан Республикасының аумағында қолдау көрсетіледі. Тренажерді басқару және пациенттердің деректерін сақтау, пациенттің динамикасын бақылау үшін қолданылады. ОС -тің қажетті нұсқасы - Андройд 10 және одан кейінгі нұсқалары. Қолданбаның ықтимал рұқсаттары: Камера, Орналасқан жері, Микрофон, Жад, Басқалар. | 1 дана |
| Кіріс кернеуі-220 ~ 240 В айнымалы ток Кіріс қуатының жиілігі - 50/60 Гц. |  |  |  |
| Жеткізу орны, мекенжайы: СҚО, Петропавл қ., Сәтпаев к., 3, шарт талаптарына сәйкес, DDP. |  |  |  |
| Жеткізу мерзімі: 2024 жылғы 20 қарашадан кешіктірмей. |  |  |  |
| Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. |  |  |  |
| Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. |  |  |  |
| Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтиды: |  |  |  |
| пайдаланылған ресурстар құрамдас бөліктерін ауыстыру; |  |  |  |
| МБ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; |  |  |  |
| медициналық техниканы баптау және реттеу; |  |  |  |
| осы медициналық техникаға тән жұмыстар; |  |  |  |
| тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; |  |  |  |
| медициналық техника корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен) |  |  |  |
| пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші өнімнің сәйкестік сертификатын ұсынуы керек. Байланысты қызметтер: Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

Директор                                                                        Мұстафин А.Ж.

Медициналық қызметтер сапасын

бақылау жөніндегі директор

орынбасаоының м.а.                                                                      Мәкенов Е.С.

Функционалды диагностика дәрігері                                        Мамонтова А.Д.